## Mod.IO.3bis.3.01
|  |  | Procedure QA/QC RRQA GdL3bis |  |  |  |  | Istruzione operativa: IO.3.bis.3
Mod. IO.3bis.3.01
Revisione: 00
|  | Registro verifiche bombola periodiche | [5 empty] | Data emissione: 25/01/2018
Pag. 1 DI 1
bombola MARCA sn.xxxxx (data di produzione yy/YY/yyyy /data di scadenza stabilità zz/zz/zzzz
| sito utilizzo (se fisso) / nome rete | Laboratorio rete ARPA/APPA |  | stazione ARPA AAA | stazione ARPA AAA |  | stazione ARPA AAA |  | stazione ARPA BBB
| Nota: verifica / installazione | prima verifica |  | installazione | verifica semestrale |  | disinstallazione per verifica |  | installazione
| data di installazione / disinstallzione | 2016-05-29 |  | 2016-06-20 |  |  | 2017-05-15 |  | 2017-01-20
nome del tecnico che ha eseguito l'installazione
| conc. nominale NO / NOx (ppb) | 800 | 800 |  | 795 | 796 | 775 | 777
| conc. verificata NO / NOx (ppb) | 795 | 796 |  | 775 | 777 | 730 | 732
| conc. verificata NO2 (ppb) | 1 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
| differenza dalla conc. Nominale di NO / NOx | 0.625% | 0.5% |  | 2.516% | 2.387% | 5.806% | 5.792%
| incertezza conc. verificata U (2 Sigma) (%) | 1,7 % (≙ ±13,9 ppb) |  |  | 1,8 % (≙ ±14,7 ppb) |  | 1,8 % (≙ ±14,7 ppb)
| pressione bombola (bar) | 160 bar |  | 156 bar | 122 bar |  | 60 bar |  | 40 bar
| data della verifica | 2016-05-30 |  |  | 2016-11-22 |  | 2017-05-16
| stazione / sito della verifica | Laboratorio Rif. Rete ARPA/APPA |  |  | stazione ARPA AAA |  | stazione ARPA AAA
| analizzatore utilizzato per la verifica (marca, modello, matricola) | THERMO TEI 42i Nox Nr. |  |  | Horiba APNA370 Nox Nr. |  | Horiba APNA370 Nox Nr.
campione di riferimento utilizzato per la taratura (s.n. bombola + n° certif.
| incertezza campione di riferimento U (2 Sigma) (%) | 1.4% |  |  | 1.5% |  | 1.5%
nome del tecnico responsabile per la verifica

## Mod.IO.3bis.3.02
|  | Procedure QA/QC RRQA GdL3bis |  |  | Istruzione operativa: IO.3.bis.3
Mod. IO.3bis.3.02
Revisione: 00
|  | Elenco verifiche bombola |  |  | Data emissione: 25/01/2018
Pag. 1 DI 1
bombola MARCA sn.xxxxx (data di produzione yy/YY/yyyy /data di scadenza stabilità zz/zz/zzzz
| Nota: verifica | conc. nominale NO / Nox (ppb) | conc. verificata NO / Nox (ppb) | conc. verificata NO2 (ppb) | differenza dalla conc. Nominale di NO / NOx | esito verifica | incertezza conc. verificata U (2 Sigma) (%) | pressione bombola (bar) | data della verifica | stazione / sito della verifica | analizzatore utilizzato per la verifica | campione di riferimento utilizzato per la taratura (s.n. bombola + n° certif. | incertezza campione di riferimento U (2 Sigma) (%) | nome del tecnico responsabile per la verifica
1 | prima verifica | 800 / 800 | 795 / 796 | 1 ppb | 0,6 % 0,5 % | OK | 1,7 % (≙ ±13,9 ppb) | 160 bar | 2016-05-30 | Laboratorio Rif. Rete ARPA/APPA | THERMO TEI 42i Nox Nr. |  | 1.4%
2 | verifica semestrale | 800 / 800 | 793 / 795 | 2 ppb | 0,9 % 0,6 % | OK | 1,8 % (≙ ±14,7 ppb) | 122 bar | 2016-11-22 | stazione ARPA AAA | Horiba APNA370 Nox Nr. |  | 1.5%
3 | verifica | 800 / 800 | 789 / 791 | 2 ppb | 1,4 % 1,2% | OK | 1,8 % (≙ ±14,7 ppb) | 60 bar | 2017-05-16 | Laboratorio Rif. Rete ARPA/APPA | Horiba APNA370 |  | 1.5%